附件

湖南省水利厅2019年度第一批水利工程乙级质量检测单位

“双随机、一公开”检查结果公开表

| 序号 | 抽查 部门 | 检查对象 | 企业注册或统一社会信用代码 | 抽查时间 | 抽查项目及内容 | 抽查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南省水利厅 | 湖南省科宏大坝监测中心有限公司 | 914301116828310896 | 2019.6.25 | 抽查项目：对水利工程质量检测单位及其检测活动开展随机抽查。 抽查内容： 1.资质复核； 2.检测行为； 3.检测能力现场核验。 | 1、检测场所缺使用证明材料。 2、部分档案管理记录不全，缺清单等，其2019年服务合同暂未编号，发出产品（报告）的台账缺“报告编号”项。 3、部分检测报告的原始记录签名不完整。 4、少数仪器设备校验证书缺少确认记录。 5、仪器设备台账中未列入应力、应变、渗流读数仪设备。 6、报告扉页“重要声明”中“15天内提出异议”不规范。 |
| 2 | 湖南省水利厅 | 湖南顺沣项目管理有限公司 | 91431300072631151D | 2019.6.26 | 抽查项目：对水利工程质量检测单位及其检测活动开展随机抽查。 抽查内容： 1.资质复核； 2.检测行为； 3.检测能力现场核验。 | 1、技术管理和质量保证体系存在归档资料不齐全的问题。 2、不合格检测项目台账记录不完整。 3、材料间干湿温度计未及时校验。 4、土工含水率试验称量未精确到0.01g。 |
| 3 | 湖南省水利厅 | 湖南通济水利水电工程质量检测有限公司 | 430000000067773 | 2019.6.27 | 抽查项目：对水利工程质量检测单位及其检测活动开展随机抽查。 抽查内容： 1.资质复核； 2.检测行为； 3.检测能力现场核验。 | 1、档案管理原始记录不齐全，缺少清单的情况。 2、检测场地使用签订协议至2015年12月31日，未续签租用协议； 3、部分检测报告原始记录书写不规范； 4、ANY-1型泥浆三件套测试仪、沥青室仪器设备校验已过期，到期未送检也未办理停用手续。 |