附件

[bookmark: _GoBack]2026年度湖南省水利工程乙级质量检测单位“双随机、一公开”抽查结果

	序号
	单位名称
	存在问题
	处理意见
	处理依据

	1
	湖南湘实工程科技有限公司
	1.满足资质资格的人员数量不满足要求；
2.部分试验设备存在未按要求进行存放管理、状态确认标识过期、设备无法正常开启、未填写运行记录、校准数据与检测报告参数不符的问题；
3.部分检测报告存在未按规定要求进行记录、逻辑错误、数据存疑的问题，部分检测原始记录存在涂改现象；
4.部分留样样品未按要求进行封存管理；
5.拌和间设备堆放混乱，分区不明确，且现场未设置骨料试验间；
6.有关人员资格未在全国水利建设市场监管平台、湖南省水利建设市场综合监管系统平台进行信息登记。
	限期整改，人员资质资格类问题限期三个月，其他问题期限一个月；人员资质资格类问题整改不到位或逾期未整改的，撤回资质证书。
	1.《中华人民共和国行政许可法》第八条第二款；
2.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第二十二条、第二十七条第（六）项；
3.《湖南省水利工程质量检测管理办法》附件2。

	2
	益阳市洞庭水利水电工程质量检测咨询有限公司
	1.满足资质资格的人员数量不满足要求；
2.部分检测原始记录不规范，存在涂改、未签字、未编号的问题；
3.存在超检测能力范围出具检测报告的问题；
4.部分试验设备未按要求进行台账管理，缺少记录确认、检定校准证书、使用说明书、发票、率定等资料；
5.部分试验仪器设备缺少运行监控记录；
6.未能提供检查组所提出的相关工程项目的检测资料，部分检测报告无原始记录；
7.有关人员资格未在全国水利建设市场监管平台、湖南省水利建设市场综合监管系统平台进行信息登记。
	限期整改，人员资质资格类问题限期三个月，其他问题期限一个月；人员资质资格类问题整改不到位或逾期未整改的，撤回资质证书。
	1.《中华人民共和国行政许可法》第八条第二款；
2.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第二十二条、第二十七条第（六）（七）项；
3.《湖南省水利工程质量检测管理办法》附件2。

	3
	湘西自治州长城水电工程材料检测有限公司
	1.满足资质资格的人员数量不满足要求；
2.部分试验设备未按要求进行存放管理、标识、率定和校准数据，个别检测报告数据与设备型号参数不符；
3.部分检测原始记录不规范，存在涂改、未签字的问题；
4.部分检测依据标准规范未及时更新；
5.部分检测试验方法不符合相关规程规范要求；
6.有关人员资格未在全国水利建设市场监管平台、湖南省水利建设市场综合监管系统平台进行信息登记。
	限期整改，人员资质资格类问题限期三个月，其他问题期限一个月；人员资质资格类问题整改不到位或逾期未整改的，撤回资质证书。
	1.《中华人民共和国行政许可法》第八条第二款；
2.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第二十二条、第二十七条第（六）项；
3.《湖南省水利工程质量检测管理办法》附件2。

	4
	湖南四兴工程检测咨询有限公司
	1.部分试验设备未按要求进行存放管理、标识、率定，缺少运行记录；
2.部分检测原始记录不满足相关规程规范要求；
3.有关人员资格未在全国水利建设市场监管平台、湖南省水利建设市场综合监管系统平台进行信息登记。
	限期整改，期限一个月。
	1.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第二十二条、第二十七条第（六）项；
2.《湖南省水利工程质量检测管理办法》附件2。

	5
	湖南昭祥检测技术有限公司
	1.满足资质资格的人员数量不满足要求；
2.部分试验设备未按要求进行存放管理、标识，缺少运行记录，个别设备存在无全套组件、有效期过期的问题；
3.部分检测原始记录不规范，存在无数据、无检测日期、数据未换算、无修正系数的问题；
4.个别检测活动未按国家和行业标准开展；
5.有关人员资格未在全国水利建设市场监管平台、湖南省水利建设市场综合监管系统平台进行信息登记。
	限期整改，人员资质资格类问题限期三个月，其他问题期限一个月；人员资质资格类问题整改不到位或逾期未整改的，撤回资质证书。
	1.《中华人民共和国行政许可法》第八条第二款；
2.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第二十二条、第二十七条第（六）（七）项；
3.《湖南省水利工程质量检测管理办法》附件2。
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